Алгоритм применения правила принятия решения
в лабораторном отделе УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»
Правило принятия решения (далее - ППР) применяется при подготовке заключения по результатам лабораторных испытаний образцов (проб), если оно (ППР) не содержится в соответствующих нормативных правовых актах (постановлениях, законах и др.), а также в технических нормативных правовых актах (ГОСТ, МВИ, МУ и др.).

В лабораторном отделе УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» применяются методы испытаний, которые предполагает получение:
· результатов испытаний по качественным показателям безопасности;
· результатов испытаний по количественным показателям безопасности.
1. Для методов испытаний, которые предполагают, получение результатов испытаний по качественным показателям безопасности оценка результатов испытаний проводится без применения правила принятия решений, т.е. решение о соответствии и несоответствии принимается в соответствии с требованиями ТНПА к объекту и методу испытаний.
2 Для методов испытаний, которые предполагают, получение результатов испытаний по количественным показателям безопасности применяются правила принятия решения, а именно:
2.1 правило «простой приемки» с защитной полосой, имеющей длину равную нулю (w=0). Это значит - решение о соответствии принимается при условии, если результат испытаний не выходит за рамки нормируемого значения; -  решение о несоответствии принимается при условии, если результат испытаний выходит за рамки нормируемого значения.
2.2 правило «двоичной приемки на основе защитной полосы» (w=U), то есть имеющей длину равную неопределенности измерений (где U - расширенная неопределенность результата измерений при k = 2, Р=95 %). В данном случае решение о соответствии принимается при условии, если результат испытаний с расширенной неопределенностью (Y=y±U при k=2, Р=95 %) не выходит за рамки нормируемого значения; решение о несоответствии принимается при условии, если результат испытаний с расширенной неопределенностью (Y=y±U при k=2, Р=95 %) выходит за рамки нормируемого значения. В случае, когда результат испытаний не выходит за рамки нормируемого значения, но при добавлении расширенной неопределенности (Y=y±U при k=2, Р=95 %) выходит за рамки нормируемого значения лабораторный отдел делает заключение о несоответствии. Будет дано заключение о несоответствии и  в случае, когда результат испытаний Y выходит за рамки нормируемого значения, а результат испытаний с добавлением расширенной неопределенности (Y=y±U при k= 2, Р=95 %) не выходит за рамки нормируемого значения.

2.3
Лабораторный отдел по требованию заказчика может использовать иное правило принятия решения, но при этом в первую очередь выбирает и предлагает заказчику одно из правил принятия решения, указанное в ILAC-G8:09. В случае если отсутствует нормируемое значение к объекту испытаний, вследствие чего лабораторный отдел не может сделать заключение о соответствии, указывается фактический полученный результат испытания.
